Wyniki kontroli podmiotów świadczących usługi za pomocą urządzeń opalających - solariów.

W II kwartale 2011 roku Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie przeprowadził 
6 kontroli placówek świadczących usługi za pomocą urządzeń opalających - solariów.

USTALENIA KONTROLI:

W toku przeprowadzonych kontroli sprawdzano legalność prowadzonej działalności – kontrolą objęto 
7 przedsiębiorców. W badanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Badaniem objęto 13 urządzeń – łóżek opalających.

W wyniku przeprowadzonych oględzin stwierdzono, że na wszystkich urządzeniach opalających umieszczono wymagane ostrzeżenia, a także, że do wszystkich badanych urządzeń dołączone były gogle ochronne, dostępne dla użytkownika.

Ponadto, podczas badań organoleptycznych, dokonano wstępnego pomiaru maksymalnego poziomu efektywnej irradiancji (promieniowania UV), dla wszystkich objętych kontrolą urządzeń opalających.

W wyniku przeprowadzonych pomiarów stwierdzono, że maksymalny poziom efektywnej irradiancji w 8 z 13 badanych urządzeń przekroczył dopuszczalny poziom 0,3 W/m2 (+/- 10%) i wynosił od 0,46 W/m2 
do 1,08 W/m2.

WYKORZYSTANIE USTALEŃ KONTROLI:

Przedsiębiorca, u którego stwierdzono urządzenia emitujące najwyższe promieniowanie (1,07 i 1,08 W/m2) 
w toku kontroli dokonał wymiany lamp w kwestionowanych produktach. Powtórnie wykonany pomiar solarymetrem wykazał maksymalny poziom promieniowania 0,31 W/m2 dla każdego z zakwestionowanych łóżek opalających.

Pozostali przedsiębiorcy, którzy świadczyli usługi przy użyciu urządzeń przekraczających dopuszczalny poziom promieniowania, zobowiązali się podjąć działania naprawcze, mające na celu dostosowanie kwestionowanych urządzeń w taki sposób, aby emitowane przez nie promieniowanie nie przekraczało 
0,3 W/m2.

Sporządził: 								Akceptował:
spec. Anna Pawlica 							Renata Jezierska
Naczelnik Wydziału Kontroli
Art. Nieżywnościowych i Usług